陕西省硬式内镜室验收标准（2007版）

| 考 核 内 容 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本要求（10分） |  |  |
| 1、规章制度健全：包括：内镜室（手术室）消毒隔离措施、内镜清洗消毒操作规程、 保洁措施、内镜监测制度 是□ 否□ 是□ 否□ | 4 |  |
| 2、从事内镜诊疗和清洗消毒的工作人员应有省/市级以上相关部门颁发的岗位培训证。是□ 否□ | 4 |  |
| 3、新上岗人员必须参加岗位培训。有记录。 是□ 否□ | 1 |  |
| 4、医院感染管理部门对内镜使用及清洗消毒质量进行监督管理。 是□ 否□ | 1 |  |
| 二、基本设施（否+30分） |  |  |
| - ★灭菌后硬式内镜的诊疗应在达到手术室标准的区域内进行，消毒后硬式内镜参照软式内镜， 并按其要求进行管理。 是□ 否□ | 否 |  |
| 2、★无创诊疗室布局合理，三区划分明确，有标识。办公区：更衣、办公；洗清区：内镜清洗、消毒、贮存；诊疗区：内镜诊疗。 裸灭菌设备可放在诊疗区。 是□ 否□ | 否 |  |
| 3、★内镜数量与接诊病人数相适应或灭菌方法可满足诊疗需要，有连台手术必须具备同等数量内镜或配备快速内镜灭菌机。 是□ 否□ | 否 |  |
| 4、★配有流动水清洗池，内镜专用超声清洗器，高压水枪，干燥设备，常水过滤器。 是□否□ | 否 |  |
| 5、清洗、维护用品齐全：多酶液、水溶性润滑剂、清洗毛刷。 是□否□ | 10 |  |
| 6、防护用品齐全：防水服或防渗透围裙、防水袖套、面罩或口罩、帽子、手套等 是□ 否□ | 10 |  |
| 7、配有表面光滑、无缝隙、便于清洁的储镜柜。 是□ 否□ | 10 |  |
| 三、基本原则（否+15分） |  |  |
| - ★硬式内镜及附件每个病人使用前必须达到灭菌。 是□ 否□ | 否 |  |
| 2、硬镜及附件用后立即清洗、灭菌。 是□ 否□ | 5 |  |
| 3、硬镜等应用流动水清洗。 是□ 否□ | 5 |  |
| 4、硬镜清洗灭菌记录齐全：病人姓名、内镜编号、清洗、灭菌时间、操作人姓名。 是□ 否□ | 5 |  |
| 四、硬式内镜及附件的清洗、灭菌（20分） |  |  |
| 1、清洗：①使用后立即在第一槽用流动水彻底清洗并擦干。 是□ 否□ ②将擦干后的硬镜器械及附件置于第二槽多酶洗液中浸泡。 是□ 否□ ③放掉酶液后在第二槽彻底清洗硬镜各部件，管腔用高压水枪彻底冲洗。 是□ 否□ ④可拆卸部分必须拆开清洗，并用超声清洗器清洗5min。 是□ 否□ ⑤器械的轴节部、弯曲部、管腔内用软毛刷彻底刷洗。 是□ 否□ ⑥各种管道(注水、吸引、气腹)水洗、酶洗、水枪冲洗。 是□ 否□ ⑦电线、冷光源线等流动水下擦洗表面，不防水处用湿纱布反复清洗擦拭至清洁。 是□ 否□ | 7 |  |

| - 干燥： ①洗后器械物品烘干或在清洁台上用清洁、不易掉纤维的布擦干，管路内吹干或烘干。是□ 否□ ②器械保养应使用水溶性润滑剂。 是□ 否□ | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 3、灭菌：①用压力蒸汽灭菌或符合部颁标准的内镜灭菌机、低温灭菌设备或化学灭菌。是□否□ ②灭菌后的硬镜及附件应当按照无菌物品储存。内镜导光束、电线、摄像头等不耐高温设备，采用低温灭菌。 是□ 否□ | 2 |  |
| 4、2％碱性戊二醛灭菌的注意事项： ①使用2％碱性戊二醛灭菌必须浸泡10h。 是□ 否□ ②用2％碱性戊二醛进行灭菌时，应充分打开轴节，将管腔内充满灭菌剂。 是□ 否□ ③化学灭菌后用灭菌注射用水冲洗，再用无菌纱布擦干，即刻上台。 是□ 否□ ④戊二醛使用前监测浓度，低于2%及时更换，最长使用时间不得超过二周。 是□ 否□ | 2 |  |
| 6、采用2％碱性戊二醛浸泡灭菌，一套腔镜一天只能做一台手术； 是□ 否□ | 4 |  |
| 5、连台手术需用快速内镜灭菌机进行灭菌。 是□ 否□ 快速内镜灭菌机：采用碱性过氧乙酸水溶液灭菌剂，30min灭菌，即刻上台。 | 3 |  |
| 五、每日诊疗结束后的消毒（5分） |  |  |
| 1、必须用500mg／L的含氯消毒剂对清洗池进行刷洗。 是□ 否□ | 3 |  |
| 2、如用戊二醛浸泡灭菌，每二周更换灭菌剂，并对盛装容器彻底清洗、灭菌。 是□ 否□ | 2 |  |
| 六、内镜灭菌机使用注意事项（否+10分） |  |  |
| 1、★必须有卫生部颁发的卫生许可批件及附件。 是□ 否□ | 否 |  |
| 2、必须有省级食品药品监督局颁发的产品注册证及附件； 是□ 否□ | 5 |  |
| 3、必须在对硬镜进行水洗、酶洗和超声清洗后才可进行灭菌。 是□ 否□ | 2 |  |
| 4、消毒灭菌产品证件齐全，使用科室存留附件，掌握产品的适用范围及注意事项等。是□ 否□ | 3 |  |
| 七、监测（10分） |  |  |
| 1、每月对灭菌后硬式内镜、活检钳等进行生物学监测并记录完整。 是□ 否□ | 3 |  |
| 2、采用化学灭菌时，使用前监测2％戊二醛浓度并做好记录。 是□ 否□ | 3 |  |
| 3、每月对用于内镜及附件灭菌的设备如压力蒸汽灭菌器等进行生物学监测并记录 是□ 否□ | 2 |  |
| 4、诊疗环境达到手术室监测标准 是□ 否□ | 2 |  |

注：带★号的是必达项目，一项否决。